- 采购项目清单：

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反角手机 | 10 | 套 | 接受进口 |
| 2 | 反角手机大角距 | 2 | 套 | 接受进口 |
| 3 | 直手机 | 2 | 套 | 接受进口 |
| 4 | 弯手机 | 2 | 套 | 接受进口 |
| 5 | 种植弯手机 | 2 | 套 | 接受进口 |
| 6 | 快接头 | 6 | 套 | 接受进口 |
| 7 | 光纤反角手机 | 10 | 套 | 接受进口 |
| 8 | 慢速弯机 | 18 | 套 | 接受进口 |
| 9 | 慢速直机 | 6 | 套 | 接受进口 |
| 10 | 髙速手机 | 65 | 套 | 接受进口 |
| 11 | 高速手机（小头） | 20 | 套 | 接受进口 |
| 12 | 低速弯手机 | 52 | 套 | 接受进口 |

- 技术参数： - 一、反角手机： - 1）机身外壳：具有金属外壳 - 2）机头尺寸：直径≤ 11.2MM；高度 ≤ 13.5MM - 3）转速：380,000～450,000min-1（0.245MPa） - 4）噪音：≤70dB - 5）转矩：≥0.078N·cm - 6）三点喷水：≥60mL/mi - 7）径向跳动度：≤15μm - 8）车针夹持力：≥22N - 9）连接方式：快插接口 - 10可温水清洗 - 11）可135 度以内的高温高压消毒 - 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*10. 2; 注油接头; 1个*10. 3; 不锈钢车针棒; 1根*10. - 二、反角手机大角距： - 1）增速比：1:3增速 - 2）⯅机头设计：具备至少45°仰角头部设计，并可使用加长车针 - 3）最高转速：≥120,000/min - 4）轴承：耐用材料轴承 - 5）注水、冷却方式：三点喷水，外水道注水冷却 - 6）光照强度≥6000lx - 7）车针夹持力：≥22N - 8）感控设计：具备防回吸系统 - 9）换针方式：可按钮式 # 10）可135度以内的高温高压消毒 - 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*2. 2; 注油接头; 1个*2. 3; 不锈钢车针棒; 1根*2. - 三、直手机： - 手机类型: 短型直手机 - 转速比：1:2 - 最高转速≥80,000 rpm - 夹头形式：卡式夹头 - 使用车针：外科用车针(≥Ø2.35×L70mm) - 车针最大作业直径≥ø7.0 mm - 车针安装长度≥55.5m - 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*2. 2; 注油接头; 1个*2. 3; 不锈钢车针棒; 1根*2. - 四、弯手机： - ⯅具有不小于20度仰角 - 转速比：1:2 - 最高转速≥80,000 rpm - 夹头形式：卡式夹头 - 使用车针：外科用车针(≥Ø2.35×L70mm) - 车针最大作业直径≥ø7.0 mm - 车针安装长度≥55.5mm 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*2. 2; 注油接头; 1个*2. 3; 不锈钢车针棒; 1根*2. - 种植弯机 - 转速比 20：1 - 最高扭矩 ≤80 Ncm - 最高转速≤2,000 rpm - 具有双密封系统 - 消毒：135度以内的高温高压消毒 - 照度≥25,000lux 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*2. 2; 注油接头; 1个*2. 3; 不锈钢车针棒; 1根*2. 4; 说明书; 1份*2. - 六、快接头： - 不锈钢机身。 - 钛金属涂层。 - 机身具有逆止阀，防止污染物进入牙椅管路。 - ⯅内置LED。 - 带光标准4孔。 - ⯅LED色温6500K，自然光照明。 - 尺寸：长 ≤60mm 宽≤20mm。 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 带光快接接头; 1个*6. 七、光纤反角手机： 1）机身外壳：金属外壳 2）机头尺寸：直径 ≤11.2MM；高度≤ 13.5MM 3）转速：380,000～450,000min-1（0.245MPa） 4）噪音：≤70dB 5）转矩：≥0.078N·cm 6）至少三点喷水：≥60mL/min 7）径向跳动度：≤15μm （T.I.R） 8）车针夹持力：≥22N 9）连接方式：快插接口 10）照度≥25,000lux 11）快插口：可连接于 KaVo，Sirona， W&H，Bien-Air 等品牌快插口手机 12）可温水清洗 13）可135 度以内的高温高压消毒 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*10. 2; 注油接头; 1个*10. 3; 不锈钢车针棒; 1根*10. 八、慢速弯机： - 速比：1：1 - 车针装卸方式：按钮式 - 车针夹持力：≥45N（使用ø2.35的标准棒） - 径向跳动度：≤0.08mm - 转矩：≥4N·cm - 允许最高转速：≥30,000rpm - 具有内水道； 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*18. 2; 说明书; 1个*18. 九、慢速直机： - 1）转速比：1：1 - 2）车针装卸方式：按钮式 - 3）车针夹持力：≥45N - 4）径向跳动度：≤0.08mm - 5）允许最高转速：≥40,000rp - 6）转矩：≥2.0N・cm 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*6. 2; 说明书; 1个*6. 十、高速手机： 1）配备经久耐用材料制作轴承。 2）▲快接式：可与喷砂机、洁牙机通用快接头。 3）转速≥ 380000转/分钟 4）喷水方式：四孔喷雾 5）换针方式：可按压式 6）光纤亮度达≥25000LUX/LED 7）▲夹持力：夹持力大≥29N 8）具备带防回吸装置， 9）噪音≤64dB 10）可进行热清洗。 11）工作气压≥2.8bar 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*65. 2; 说明书; 1个*65. 十一、高速手机（小头）： - 1）工作气压：2.5-3.2bar - 2）转速：320000-420000 rpm - 3）换针方式：可按压式 - 4）夹持力：≥29N - 5）可与洁牙机、喷砂机共亨快接头 - 6）喷水方式：至少3孔喷雾 - 7）具有内置水过滤装置 - 8）具有内置自动压力调节阀 # 9）光纤亮度达≥25000LUX/LED 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*20. 2; 说明书; 1个*20. 十二、低速弯机： - 1 通用型标准ISO接口 - 2▲钛金机身。 - 3 可接受热消毒及灭菌处理 - 4▲ 内出水，无需外接管路。 - 5 最高转速≥40,000转/分 - 6 转速比：1:1 - 7 机头直径≤8.7mm - 8 机头高度≤12.4mm - 9 车针直径：≤2.35mm 配置清单： 序号; 配置; 数量. 1; 手机; 1支*52. 2; 注油接头; 1个*52.